Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Биохимический анализатор |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Анализатор биохимический автоматический |  | Область применения: Лабораторная диагностика Назначение: Предназначен для иммунологического и биохимического анализа крови, мочи и других физиологических жидкостей человека на ферменты, сахара, белки, иммуноглобулины, липиды и т.д. Описание: Состоит из операционной системы со специально разработанным программным обеспечением, оптической части, системы механизмов, жидкостной системы и точной электронной системы. Прибор автоматически выполняет взятие образца и реагента, перемешивание реакционной жидкости, измерение, промывку, вычисление, выводит результат на экран или на печать. Замена ручной работы на автоматическое выполнение тестов позволяет не только увеличивает эффективность работы, но и уменьшает ошибки при выполнении тестов, тем самым увеличивая точность результатов. Автоматический биохимический анализатор выполняет иммунологические и биохимические тесты крови, мочи и других физиологических жидкостей человека. Основные технические характеристики: Производительность: 240 тестов/час. 60 колориметрических методик на борту прибора, Объем образца: 3 до 35 мкл, с шагом 0,1 мкл, Объем реагента: 10 до 450 мкл, с шагом 1 мкл, Объем реакционного раствора: от 150 мкл до 550 мкл, Наличие сенсора определения уровня жидкости: встроенный сенсор определения уровня пробы, реагента с функцией блокировки выполнения теста, Наличие датчика уровня жидких отходов Наличие заглушки для жидких отходов Наличие системы перемешивания: независимое перемешивание после добавления реагента, Наличие диска для реагентов и образов: 66 позиций, пользователь определяет соотношение позиций для реагентов и образцов Наличие пробоотборника образцов Наличие пробоотборника реагентов Наличие фотометра: Длины волн: 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 700, 750, 800 нм, Точность длины волны: ± 2нм, Мощность галогеновой лампы: 20 Вт/12 Вольт (Наличие охлаждения водой), Диапазон измеряемой абсорбции: в диапазоне 0 до 3.3 опт.ед., Наличие реакционного диска: 120 пластиковых реакционных кювет многократного использования, Оптический путь: 6 мм, Промывка многоразовых реакционных кювет: автоматическая, Температура инкубационной бани: 37°С ± 0,1 °С, Максимальное время реакции: 13 минут, Наличие следующих видов исследований: кинетические, одноточечные и двухточечные исследования, Наличие следующих видов калибровки: линейные по одной, двум и нескольким точкам, нелинейные кинетики, Объем емкостей для реагентов: В диапазоне, 20 мл, 70 мл, 100 мл, Наличие блока охлаждения реагентов: все реагенты содержатся при температуре 5-15 °С или 2-8 °С (оптимальная температура хранения), Наличие системы сканирования штрих кодов: 1 внутренней системы сканирования штрих кодов (сканируется штрих код обычных образцов и реагентов на внешнем круге), Объем реагента: проверка и сообщение об остаточном объеме реагента, Габариты: 99,8×75,2×51,7 см (длина× ширина × высота) Вес: 120 кг. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Компьютер |  | Системный блок совместимый с анализатором | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Монитор |  | Монитор | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Клавиатура |  | Клавиатура компьютерная | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Мышь |  | Мышь компьютерная | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Считыватель штрих-кодов |  | Считыватель штрих-кодов | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Реакционные кюветы (Reaction cuvette) |  | Реакционные кюветы * уже встроено в комплект анализатора | 1 комплект |
|  |  | 8 |  | Антибактериальный безфосфорный детергент |  | Антибактериальный безфосфорный детергент. Объем 500 мл. | 2 шт. |
|  |  | 9 |  | Щелочной детергент |  | Щелочной детергент. Объем 2 л. | 2 шт. |
|  |  | 10 |  | Аланин аминотрансфераза |  | Аланинаминотрансфераза | 1 шт. |
|  |  | 11 |  | Мочевина |  | Мочевина | 1 шт. |
|  |  | 12 |  | Общий белок |  | Общий белок | 1 шт. |
|  |  | 13 |  | Сыворотка для клинико-химической калибровки Уровень 1 |  | Сыворотка для клинико-химической калибровки | 1 шт. |
|  |  | 14 |  | Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 |  | Сыворотка для клинико-химического контроля качества | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ "Больница Улытауского района" сельская участковая больница поселка Жезды управления здравоохранения области Ұлытау |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: область Ұлытау, Улытауский район, поселок Жезды, улица Булкышева 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |

Лот №2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для электротерапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Нозологический электродный трафарет №3 – 1 шт. | Прибор низкочастотной электротерапии, позволяющий проводить максимальное количество видов электротерапии одним прибором. – расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе; – электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ); – диадинамотерапия – диадинамические токи (ДДТ) в наборе ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ; – гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе; – транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ); – электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ); – транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ); – транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ); – флюктуоризация – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе; – интерференцтерапия – интерференционные токи (ИТ) в наборе. Технические характеристики: • Масса, не более: 3,5 кг; • Габаритные размеры, не более: 320х300х105 мм; • Потребляемая мощность, не более: 30 Вт; • Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА (до 40 мА для интерференцтерапии), с шагом 1 мА; • Ток пациента в режиме ИТ: 0-40 мА; • Количество каналов: 1+2(для ИТ). Дополнительные технические характеристики прибора: • Обширный набор генерируемых видов токов: от широко применяемых гальванических, диадинамических, синусоидальных модулированных, до флюктуирующих, прямоугольных (для транскраниальных процедур) и интерференционных. • Диапазон регулирования несущих частот колебаний: – в режиме СМТ токов (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц; – в режиме ИТ токов 4 кГц ±10%. • Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц. • Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%. • Диапазоны регулирования частот ИТ: – в ручном режиме (0–100) Гц; – в автоматическом режиме (0-10; 25-50; 50-100; 90-100; 0-100) Гц, периоды повторения (15±1,5) с. • Предназначены для обслуживания одного пациента, одного поля воздействия. • Время установления рабочего режима: не более 1 мин. • Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее. • Звуковые оповещения событий. • Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом. • Плавная установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента. • Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля: – при превышении установленного безопасного предела тока пациента; – после окончания процедуры по команде таймера. • Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры; • Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры. • Возможность изменения полярности тока пациента. • Электробезопасность прибора (класс защиты) – II, тип защиты – BF, и для него не требуется защитное заземление. • Класс возможных последствий отказа – А. • Группа воспринимаемых механических воздействий: переносной. • Корпус прибора изготовлен из ударопрочных пластиков, его поверхности устойчивы к дезинфекции. • Степень защиты корпуса – IP 20. • Прибор является изделием многократного применения, кратковременного контакта, контактирующим с поверхностью тела человека. Время непрерывной работы, не менее 8 часов. • Прибор и принадлежности выпускаются на производстве, сертифицированном по стандарту ISO 9001-2015. Имеющийся нозологический электродный трафарет выполнен из силикона. Электроды выполнены в виде силиконовых токопроводящих пластин, вставляемых в гидрофильные карманы из вискозы. Гидрофильные карманы с электродами внутри размещаются соответственно на лобную или глазничную часть головы пациента и на сосцевидные отростки за ушами. «Масочный» провод через разъем соединяется с кабелем пациента и непосредственно подключается к прибору. Масса, не более 0,2 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 4 | Кабель пациента КП 1 – 1 шт. | Масса, не более 0,1 кг Длина, не более 1800 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кабель пациента КП 2 – 1 шт. | Масса, не более 0,1 кг Длина, не более 1800 мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель пациента КП 3 – 1 шт. | Масса, не более 0,15 кг Длина, не более 1800 мм | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель пациента КП 4 – 1 шт. | Масса, не более 0,2 кг Длина, не более 1800 мм | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Электрод фланелевый – 26 шт. | Электроды фланелевые токопроводящие прямоугольные предназначены для проведения процедур электротерапии, во время проведения процедуры размещаются на теле пациента и обеспечивают равномерное распределение по поверхности контакта тока, поступающего от прибора к телу пациента. | 6 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды от +15 0С до +35 0С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 45% до 80% при +25 0С. Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением от 207 В до 253 В частотой 50+0,5 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ "Больница Улытауского района" сельская участковая больница поселка Жезды управления здравоохранения области Ұлытау |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: область Ұлытау, Улытауский район, поселок Жезды, улица Булкышева 18 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии                                              Баймуратов Ж.С.